APSTIPRINĀTS
 iepirkuma komisijas
2018. gada 9.maija sēdē
protokols Nr.1

Valsts asinsdonoru centrs

**ATKLĀTA KONKURSA**

**„Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”**

**(iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2018/08)**

**NOLIKUMS**

Rīga, 2018

## I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūra, pasūtītājs un tā rekvizīti:

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VADC2018/08
	2. Pasūtītājs un tā rekvizīti: Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007, VNM kods Nr.90000013926 (turpmāk – Pasūtītājs), tālrunis +37167471472, fakss +37167408881, elektroniskā pasta adrese: iepirkumi@vadc.gov.lv, mājas lapas adrese: [www.vadc.lv](http://www.vadc.lv)

Bankas rekvizīti:

Banka: Valsts kase

Bankas kods TRELLV22

Konta Nr. LV20TREL2290567004000

* 1. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.
	2. Kontaktpersonas organizatoriska rakstura informācijas sniegšanai: Administratīvā departamenta vecākā iepirkumu speciāliste Līga Jākobsone, tālr. +37167408874, e-pasts: iepirkumi@vadc.gov.lv.
1. **Pretendents**
	1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu piegādāt preces saskaņā ar iepirkuma „Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”, identifikācijas Nr. VADC 2018/08 (turpmāk – iepirkums), nolikumā (turpmāk –nolikums) norādītajām Pasūtītāja prasībām.
	2. Pretendentam pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
2. **Iepirkuma priekšmeta apraksts**
	1. Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu (turpmāk – prece) iegāde ar piegādi saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju.
	2. CPV kods:33000000-0.
	3. Iepirkuma līguma darbības termiņš – līdz līguma saistību izpildei, prognozētā iepirkuma līguma darbības laika – 12 (divpadsmit) mēneši – ietvaros.
	4. Preču piegādesvieta: Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007.
	5. Iepirkuma priekšmeta piegādes notiek atbilstoši Pasūtītāja veiktajiem pasūtījumiem iepirkuma līguma noteiktajā kārtībā.
	6. **Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā var izsludināt iepirkuma procedūru par preci saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 11. panta septītās daļas nosacījumiem, nosakot, ka kopējā paredzamā līgumcena attiecīgajai iepirkuma procedūrai nepārsniegs 20 % (divdesmit procentus) no iepirkuma kopējās paredzamās līgumcenas (kopējā paredzamā līgumcena aprēķināma vadoties no iepriekšējā noslēgtā līguma par preci).**
3. **Piedāvājuma izvēles kritērijs.** Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko vienas vienības cenu.
4. **Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana, grozījumu veikšana iepirkuma dokumentācijā**
	1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā [www.vadc.lv](http://www.vadc.lv) sadaļā “Publiskie iepirkumi” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Index).
	2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par iepirkuma nolikumu šādā kārtībā:
		1. visi pieprasījumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: iepirkumi@vadc.gov.lv;
		2. visos pieprasījumos jāietver norāde: “Par “Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2018/08) nolikumu”.
	3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pasūtītājs steidzamības dēļ ir saīsinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu, papildu informāciju Pasūtītājs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	4. Papildu informāciju iepirkuma komisija nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē [www.vadc.gov.lv](http://www.vadc.gov.lv) sadaļā „Publiskie iepirkumi” un EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Index).
	5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja vien grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā. Izdarot grozījumus, likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā tiek pagarināts arī piedāvājuma iesniegšanas termiņš. Ja iepirkuma komisija ir izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, grozījumi tiek ievietoti Pasūtītāja tīmekļa vietnē[www.vadc.gov.lv](http://www.vadc.gov.lv) sadaļā „Publiskie iepirkumi” un EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Index) ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
5. **Piedāvājuma iesniegšanas laiks,vieta un piedāvājumu atvēršanas sanāksme**
	1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz **tikai ELEKTRONISKI**, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS e-konkursu apakšsistēmu līdz 2018. gada 18. jūnijam, plkst. 11:00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
	2. Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE).
	3. Iepirkumu komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta **2018.gada 18. jūnijam, plkst.11.00**.
	4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
	5. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskās atslēgas paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
	6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams EIS.

## II. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

1. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendents iesniedz vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu.
2. Piedāvājums konkursam jāiesniedz līdz **2018.gada 18. jūnijam, plkst. 11:00** elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
	1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
	2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā EIS saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
	3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
	4. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
	5. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
	6. pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar EIS e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo kā atsevišķs elektronisks dokuments ar Microsoft Office vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;
	7. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju;
	8. ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu (saskaņā ar 8.3.apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja pretendents norādītajā laikā neiesniedz elektronisko atslēgu piedāvājuma atvēršanai, iepirkuma komisija uzskata, ka piedāvājums nav iesniegts un to nevērtē;
	9. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
	1. Pretendenta atlases dokumenti:
	2. Pieteikums dalībai iepirkumā (forma nolikuma 1. pielikumā);
	3. Ārvalstīs reģistrēta pretendenta attiecīgās valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. Ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, šāda veida dokuments nav jāiesniedz.
	4. Ražotāja vai tā pārstāvja pilnvarojuma apliecinājums (izsniegtās pilnvaras apliecināta kopija) pretendentam par tiesībām pārdot preci Latvijā. Gadījumā, kad pretendents iesniedz ražotāja pārstāvja pilnvaru, klāt jāpievieno ražotāja pilnvarojuma apliecinājumu pārstāvim par tiesībām pārdot piedāvāto preci Latvijā un pārpilnvarojuma tiesībām.
	5. Dokuments (apliecinājums), kurā norāda, vai pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro).
	6. Tehniskais un finanšu piedāvājums, sagatavoti atbilstoši 2. pielikuma un 3. pielikuma formām.
	7. Preču paraugi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 4.4. punktu.
	8. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
	Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa pieejama <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV>, savukārt word formātā attiecīgā veidlapa pieejama šādā tīmekļvietnē (Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. pielikums): <http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc> .
4. Preču paraugi (nolikuma 9.3. punkts) iesniedzami aizlīmētā iepakojumā Sēlpils ielā 9, Rīgā, LV-1007, 228. kabinetā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa, kas norādīts nolikuma 6.1. punktā, beigām. Uz iepakojuma jānorāda:
	1. iepirkuma procedūra „Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”,
	2. iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2018/08;
	3. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007;
	4. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
	5. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs;
	6. atzīme: „Preču paraugi”;
	7. atzīme: „Neatvērt līdz 2018. gada 18. jūnijam, plkst.11.00”.
5. Piedāvājuma noformējuma prasības:
	1. ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
	2. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
	3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
	4. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu piedāvājuma daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
6. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai paziņojumu. Paziņojumu iesniedz elektroniski EIS.
7. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, augšupielādējot EIS grozīto piedāvājumu vai tā daļu un parakstot grozījumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.

**III. Nosacījumi Pretendenta dalībai IEPIRKUMā**

## Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā

* 1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.
	2. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz).
	3. Pretendentam ir tiesības pārdot piedāvāto preci Latvijā.

**IV. Piedāvājumu vērtēšana**

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē ārpus EIS.

## Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) secīgos posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

## 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām.

## 2.posms – Piedāvājuma ar viszemāko cenu noteikšana un tā atbilstības novērtēšana. Iepirkuma komisija izvēlas no pretendentu piedāvājumiem, piedāvājumu ar viszemāko vienas vienības cenu bez PVN. Gadījumā, ja pretendentiem ir vienādi zemākās cenas piedāvājumi, tad iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 51.panta septītā daļā noteikto. Pretendentiem, pierādījumi par Publisko iepirkumu likuma 51.panta septītajā daļā minēto priekšrocību esamību būs jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

## 3. posms - Atbilstības atlases prasībām pārbaude. Iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegtos pretendenta atlases dokumentus, novērtē, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

## 4.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija pārbauda iesniegtā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko vienas vienības cenu, un atbilst atlases un tehniskajām prasībām, preču paraugi tiek nodoti atbilstības novērtēšanai. Ja preču paraugi tiek atzīti par atbilstošiem, pretendents tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā.

## Preču paraugu atbilstības novērtēšanatiek uzsākta ne ātrāk kā 7 (septiņas) dienas pēc piedāvājumu atvēršanas, datumu nosakot savstarpēji vienojoties ar pretendentu, bet ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pēc pasūtītāja lēmuma par preču paraugu nodošanu atbilstības novērtēšanai.

## Gadījumā, ja pretendents uzskata, ka kvalitatīvu asins komponentu iegūšanai nepieciešama iekārtu konfigurācijas parametru maiņa, preču paraugu atbilstības novērtēšanā pretendents nodrošina Pasūtītāja medicīnas iekārtu parametru konfigurēšanu pieaicinot iekārtu ražotāja pilnvarotu pārstāvi, (medicīnas iekārtas ražotāja izsniegts sertifikāts, kuru tas uzrāda Pasūtītājam) un sedz visus ar iekārtu ražotāja pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos saistītos izdevumus. Minētā pārstāvja nenodrošināšanas gadījumā preču paraugu atbilstības novērtēšana netiek veikta un pretendents tiek noraidīts. Ja iekārtu konfigurācijas parametri neatšķiras, tad pretendents, paziņojot par to pasūtītājam, var nepiedalīties preču paraugu atbilstības novērtēšanas procesā.

## Pretendenta iesniegtos preču paraugus atver eksperta, vismaz 2 (divu) iepirkumu komisijas locekļu un pretendenta pilnvarota pārstāvja klātbūtnē pasūtītāja Asins komponentu sagatavošanas nodaļā. Pretendenta pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs novērot preču atbilstības novērtēšanas procesu (atrodoties Pasūtītāja telpās, ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, kā arī Pasūtītāja iekšējās kārtības un citas speciālās prasības).

## Preču paraugu atbilstības novērtēšanā veic: vizuālo apskati, saderības pārbaudi ar Valsts asinsdonoru centra esošo aprīkojumu un sagatavotā asins komponenta kvalitātes kontroli akreditētā Pasūtītāja laboratorijā. Preču paraugu atbilstības novērtēšanu veic atbilstoši nolikuma 21. punktā noteiktajai preču paraugu novērtēšanas metodikai un dokumentē protokolā, uz kura pamata sagatavo eksperta atzinumu. Atzinumu rakstveidā iesniedz Pasūtītāja iepirkumu komisijai, kas, balsojot pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu vai atzīšanu par uzvarētāju.

## Preču paraugu novērtēšanas metodika:

* 1. piedāvāto preču paraugu sēriju sertifikātu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
	2. vizuāla maisu sistēmas atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
	3. komponentu sagatavošana – saderības pārbaude ar Valsts asinsdonoru centra esošo aprīkojumu;
	4. sagatavotā asins komponenta kvalitātes kontrole (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition);
	5. sagatavotā asins komponenta kvalitātes kontroles rezultātu vērtēšana:
		1. No iesniegtajiem 24 paraugiem, gadījumā, ja pretendents ir norādījis, ka ir nepieciešama iekārtu konfigurācijas parametru maiņa, pirmo 4 paraugu kvalitātes kontroles rezultāti netiek ņemti vērā vērtēšanas procesā.

Eritrocītu masai:

* + 1. ne mazāk kā 18 sagatavotiem asins komponentiem no 20 jāatbilst kvalitātes prasībām pēc ***hematokrīta*** (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition prasība 90%);
		2. ne mazāk kā 18 sagatavotiem asins komponentiem no 20 jāatbilst kvalitātes prasībām pēc ***reziduālo leikocītu skaita*** (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition prasība 90%)
		3. ne mazāk kā 18 sagatavotiem asins komponentiem no 20 jāatbilst kvalitātes prasībām pēc ***hemoglobīna*** (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition prasība 90%)

Plazmai pirms sasaldēšanas:

* + 1. ne mazāk kā 18 sagatavotiem asins komponentiem no 20 jāatbilst kvalitātes prasībām pēc ***eritrocītiem*** (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition prasība 90%)
		2. ne mazāk kā 18 sagatavotiem asins komponentiem no 20 jāatbilst kvalitātes prasībām pēc ***leikocītiem*** (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition prasība 90%)
		3. ne mazāk kā 18 sagatavotiem asins komponentiem no 20 jāatbilst kvalitātes prasībām pēc ***trombocītiem*** (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition prasība 90%)
	1. Gadījumā, ja preču paraugu novērtēšanas procedūras gaitā vairāk par 2 (diviem) no katra sagatavotā asins komponentu veida (vērtējot katru komponentu atsevišķi) neatbilst augstāk minētajām kvalitātes prasībām, preču paraugu vērtēšanas procedūra tiks pārtraukta, un prece atzīta par neatbilstošu. Šajā gadījumā pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks noraidīts.
	2. Iepirkuma komisija piedāvājumu neizskata, ja piedāvājumu izvērtēšanas laikā pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina.
	3. Iepirkuma komisija pretendentu noraida, ja:
	4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, iesniedzis nepilnīgu vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
	5. piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai, vai piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu.
	6. Iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, ja komisija konstatē, ka attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

**V. IEPIRKUMA LĪGUMA slēgšana**

1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti rakstiski tiks informēti par pieņemto lēmumu.
2. Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu.
3. Izraudzītais pretendentsparaksta iepirkuma līgumune vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.
4. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumuPasūtītāja noteiktajā termiņā vai nepaziņo Pasūtītājam par līguma parakstīšanas faktu,Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. Šādā gadījumā iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir ar nākamo viszemāko cenu, atbilstoši 16.punktam.
5. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10  darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, savā pircēja profilā ievieto iepirkuma līguma tekstu un iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
6. Piegādātājs nodrošina piegādi ārkārtas gadījumā 48 stundu laikā, visā līguma darbības laikā. Ārkārtas gadījumā piegādājamo preču apjoms nepārsniedz viena mēneša preču piegādes apjomu.
7. Pretendentam pēc līguma noslēgšanas ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma tā norādītajā laikā sniegt informāciju un iesniegt to pamatojošos dokumentus par preču uzglabāšanas vietu, apstākļiem, temperatūras monitoringu un preču loģistikas organizāciju no ražotāja līdz pasūtītāja noliktavai.
8. Pasūtītājam ir tiesības veikt un pretendentam pēc līguma noslēgšanas ir pienākums atļaut veikt un piedalīties pasūtītāja veiktajās piegādes un uzglabāšanas apstākļu pārbaudēs (otras puses audits) pretendenta noliktavā un parakstīt pasūtītāja sastādītos dokumentus.

**VI. pielikumu saraksts**

1. Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

|  |
| --- |
| 1. pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma2. pielikums. Tehniskā specifikācija  |
| 3. pielikums. Finanšu piedāvājuma forma |
| 4. pielikums. Līguma projekts |

Nolikuma 1. pielikums

(VADC 2018/08)

PIETEIKUMS

Par piedalīšanos iepirkumā

**“Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”**

**(identifikācijas Nr. VADC 2018/08)**

Pretendents, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

biroja adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektroniskā pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

tā\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā

(pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

⦁ piesakās piedalīties iepirkumā „Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”;

* apņemas ievērot visas nolikuma prasības;
* atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz līguma noslēgšanai;
* apņemas, ja tiek atzīts par uzvarētāju, noslēgt līgumu;
* apliecina, ka piedāvātās trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumuir atļauts pārdot Latvijas Republikā;
* apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi;
* apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.

Būs nepieciešama iekārtu konfigurācijas parametru maiņa preču paraugu atbilstības novērtēšanai

□Jā □Nē

Potenciālā preču uzglabāšanas adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss (pilnvarota persona/valdes loceklis): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts[[1]](#footnote-1):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pilnvarotā persona)

Nolikuma 2. pielikums

(VADC 2018/08)

Tehniskā specifikācija

„**Trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu - trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas (turpmāk – maisu sistēma) paredzētas pilnasiņu standartdevas (450 ml ± 50 ml) sagatavošanai un sadalīšanai komponentos**  | **Pretendenta piedāvājums****(Lapas Nr. tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumentācijā)** |
| **2. Prasības iepirkuma priekšmetam** |
| 2.1. | Maisu sistēmas ir piemērotas darbam ar Valsts asinsdonoru centrā esošo aprīkojumu:1.centrifūgas Cryofuga 6000i, rotora tips 7617, Roto Silenta 630 RS;2. asins sadalīšanas iekārtas T-ACE II,T-ACE II+,CompoMat G5. |  |
| 2.2. | EK atbilstības deklarācijas (EC Declaration of Conformity) kopija. |  |
| 2.3. | CE marķējums uz katras maisu sistēmas (fotoattēls) un lietošanas instrukcijas. |  |
| 2.4. | Kvalitātes atbilstības sertifikāts maisu sistēmai - maisu sistēmas pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona) – paraugs. |  |
| 2.5. | Maisu sistēma atbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikāts ar atzīmi par atbilstību). |  |
| 2.6. | Katra maisu sistēma ir sterila un apirogēna (dokumentālas liecības). |  |
| 2.7. | Katra maisu sistēma iepakota atsevišķi. |  |
| 2.8. | Maisu sistēmas konfigurācija – „top - bottom”. |  |
| 2.9. | Maisu sistēma ir slēgta un sastāv no (fotoattēls): - pamatmaiss pilnasiņu sagatavošanai un leikocītu-trombocītu slāņa uzglabāšanai (tilpums 600 ml);- maiss ar aizvietojošo šķīdumu eritrocītu masas sagatavošanai un uzglabāšanai (tilpums 600 ml);- maiss plazmas sagatavošanai un svaigi saldētās plazmas uzglabāšanai (tilpums 600 ml). |  |
| 2.10. | Maisu sistēmas maisa, kas paredzēts eritrocītu sagatavošanai un uzglabāšanai, caurulītes ir numerācijas marķējums, kas sastāv no ciparu/burtu kombinācijas un atkārtojas vismaz 6 reizes noteiktā attālumā (fotoattēls). |  |
| 2.11. | Aizsarguzmavas adatas atvērums ir marķēts (fotoattēls). |  |
| 2.12. | Adata ar aizsarguzmavu pēc donācijas ievietojama vacuvam uzmavā. |  |
| 2.13. | Nodrošināta iespēja sagatavot asins paraugus vakuumstobriņos pirms asins standartdevas sagatavošanas. |  |
| 2.14. | Predonācijas paraugu sagatavošanas maisiņa tilpums 40-50 ml. |  |
| 2.15. | Maisu sistēmas parauga pievadcaurule – bez antikoagulanta. |  |
| 2.16. | Katra maisa marķējums (fotoattēls):- identifikācijas datu marķējums ciparu un svītrkodu formātā (atbilstoši ISBT 128 standartam: produkta kataloga Nr. (REF) un sērijas Nr. (LOT));- maisa tilpums;- derīguma termiņš;- antikoagulanta un SAGM šķīdumu sastāvs;- secīga numerācija (1., 2., 3.);- papildus informācija uz maisa uzlīmes simbolu veidā. |  |
| **3. Prasības ražotājam** |
| 3.1. | EC sertifikāts par pilnīgas kvalitātes nodrošinājuma sistēmu vai EC sertifikāts par modeļa pārbaudi un EC sertifikāts par ražošanas kvalitātes nodrošināšanu vai EC sertifikāts par modeļa pārbaudi un EC sertifikāts par produkta kvalitātes nodrošināšanu vai EC sertifikāts par modeļa pārbaudi un EC sertifikāts par ražojuma verifikāciju. |  |
| **4. Prasības piegādātājam** |
| 4.1. | Piegādātājs ir ražotāja vai ražotāja pārstāvja pilnvarots pārstāvis (ražotāja apliecinājums). |  |
| 4.2. | Piegādātājs sniedz informāciju par maisu sistēmas laišanu apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā (izdruka no LATMED reģistra). |  |
| 4.3. | Piegādātājs nodrošina ražotāja lietošanas instrukciju oriģinālā un latviešu valodā. |  |
| 4.4. | Piegādātājs nodrošina: 20 paraugus atbilstības novērtēšanai, gadījumā, ja pretendents nav norādījis, ka ir nepieciešama iekārtas konfigurācijas parametru maiņa;24 paraugus atbilstības novērtēšanai gadījumā, ja pretendents ir norādījis, ka ir nepieciešama iekārtas konfigurācijas parametru maiņa. |  |
| 4.5. | Piegādātājs nodrošina kvalitātes atbilstības sertifikātu katrai piegādātajai maisu sistēmas sērijai - maisu sistēmas pilns nosaukums, ražotājs (apliecina ražotāja par kvalitāti atbildīgā vai kvalificētā persona). |  |
| **5. Citas prasības** |  |
| 5.1. | Maisu derīguma termiņš ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no piegādes brīža. |  |
| 5.2. | Prognozējamais daudzums 55 000 gab. (ņemot vērā iepakojuma nedalāmību)\* |  |
| 5.3. | Paredzamais līguma darbības termiņš 1 gads. |  |
| 5.4. | Piegādi veic pēc Pasūtītāja pieprasījuma. |  |
| 5.5. | Plānota pirmā piegāde – 2018. gada 33. nedēļa. |  |

\*iesniedzot piedāvājumu, pretendents norāda konkrētu piedāvāto preces daudzumu nedalāmās vienībās, kas nepārsniedz pasūtītāja norādīto prognozēto daudzumu.

Nolikuma 3. pielikums

(VADC 2018/08)

Finanšu piedāvājums

**“Trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu - trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”**

**(identifikācijas Nr. VADC 2018/08)**

Valsts asinsdonoru centram

Sēlpils ielā 9, Rīgā, LV - 1007

2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[2]](#footnote-2)

 Ar šo piedāvājumu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/sabiedrība/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iesniedz savu piedāvājumu iepirkumā„Trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu - trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu”(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. VADC 2018/08).

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums | Vienības cena\* *euro* bez PVN |
| Trīskāršo plastisko maisu – caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu – trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu |  |

\* norādot cenu, pretendents tajā iekļauj visas papildus izmaksas, nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

Līguma cena tiek aplikta ar PVN \_\_\_\_\_ % likmes apmērā

Apliecinām, ka piekrītam iepirkuma dokumentācijai un piekrītam, ka šis finanšu piedāvājums, ja iepirkuma komisija par to pieņems lēmumu, būs par pamatu iepirkuma līguma slēgšanai.

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts[[3]](#footnote-3)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nolikuma 4. pielikums

(VADC 2018/08)

LĪGUMS

(par trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas

asins/asins komponentu sagatavošanai piegādi)

Rīgā 2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pasūtītāja līguma reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Piegādātāja līguma reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valsts asinsdonoru centrs (VNM kods 90000013926)tā direktores Egitas Poles personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu (turpmāk – *pasūtītājs*), no vienas puses un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), kuru saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk –*piegādātājs*), no otras puses,bet abi kopā (turpmāk *–puses,* katrs atsevišķi – *puse*),

pamatojoties uz pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmas asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu - trombocītu slāni un pievienojot aizvietojošo šķīdumu” Nr. VADC 2018/08 (turpmāk – *konkurss*) rezultātiem, noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk - *līgums*):

I daļa

Speciālie noteikumi

1. Līguma priekšmets
	1. Līguma priekšmets ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ražotāja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ trīskāršo plastisko maisu - caurulīšu sistēmu asins/asins komponentu sagatavošanai (ar vacuvam, secuvam, bactivam sistēmām), noņemot leikocītu - trombocītu slāni un, pievienojot aizvietojošo šķīdumu (preces kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), atbilstoši līguma 1. pielikuma prasībām (turpmāk –kopā un katra vienība atsevišķi –*prece*), piegāde pasūtītājam.
	2. Piegādātājs apņemas piegādāt pasūtītājam, bet pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt pienācīgi piegādātās preces, kuras noteiktas līguma 1. pielikumā.
2. Preču cena un līguma summa
	1. Preces cena tiek noteikta *euro*, atbilstoši piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam konkursā, un tā, atbilstoši līguma 2. pielikumam ir *euro*\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) par preces vienību bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –*PVN*). Preces cena var tikt mainīta tikai līgumā noteiktajos gadījumos.
	2. Preces cenā ir iekļauti visi nodokļi un izdevumi, kas rodas vai rastos piegādātājam sakarā ar to ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi pasūtītājam saskaņā ar līgumu, izņemot Latvijas Republikā piemērojamo PVN, kas maksājams papildus, ja to paredz attiecīgie normatīvie akti.
	3. Ja līguma darbības laikā piegādātājs Latvijas Republikā rīko akcijas, kuru laikā prece tiek pārdota par zemākām cenām, nekā noteikts līguma 2. pielikumā, tam ir pienākums piegādāt preci par akcijas cenu, nevis konkursam piedāvāto cenu.

2.4. Līguma kopējā summa par līguma priekšmetu bez PVN ir *euro*\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), ko apliek ar PVN likmi\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) % apmērā. Līguma izpildes laikā ir pieļaujamas preces vienību apjoma izmaiņas no pasūtītāja puses līdz 10 (desmit) procentu (%) robežās atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – *PIL*) 61. panta nosacījumiem.

2.5. Ja saskaņā ar Latvijas Republikas ārējiem normatīvajiem aktiem līguma darbības laikā tiek grozīta piegādājamai precei piemērojamā PVN likme, preces cena un līguma summa bez PVN nevar tikt grozītas. PVN izmaiņu gadījumā, puses savstarpējos norēķinos jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā bez atsevišķas pušu rakstveida vienošanās slēgšanas.

1. Līguma darbības termiņš
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, ar ko puses saprot tā ievada daļā norādīto datumu, un, ievērojot pasūtītāja darbības specifiku, tiek noslēgts līdz pilnīgai saistību izpildei (preces piegādei pilnā vai pieprasītā apjomā un finanšu norēķinu saistību izpildei) vai līdz 2.4. punktā norādītās līguma summas sasniegšanai. Prognozētais līguma darbības termiņš – 1 (viens) gads no līguma spēkā stāšanās dienas.
	2. Gadījumā, ja līguma darbības laikā netiek apgūta Līguma 2.1. punktā minētā summa (prece nav izņemta līguma 1.1. punktā minētajā apjomā), tad Līguma izpildes termiņš Pusēm rakstveidā vienojoties var tikt pagarināts līdz brīdim, kad minētā summa tiek atgūta.
	3. Ja jauna konkursa rezultāti attiecībā uz līguma priekšmetu objektīvu iemeslu dēļ nav izsludināti līguma darbības laikā, puses var vienoties par līguma darbības pagarinājumu līdz nākamā konkursa rezultātu izsludināšanai vai līguma priekšmeta un attiecīgi līguma summas palielināšanai līdz PIL 61. pantā noteiktajām robežām.
2. Piegādes noteikumi
	1. Piegādes noteikumi - DDP (INCOTERM 2010).
	2. Piegādājamā prece tiek piegādāta un nodota pasūtītājam tā juridiskajā adresē Sēlpils ielā 9, Rīgā, Latvijas Republikā, LV-1007.
	3. Pirmā piegāde notiek 2018. gada 33. nedēļā, piegādājot aptuveni 1/12 (vienu divpadsmito) daļu no kopējā preces daudzuma nedalāmās vienībās.
	4. Pirmās piegādes brīdī piegādātājs iesniedz pasūtītājam tehniskajā specifikācijā noteikto dokumentāciju.
	5. Piegādājamās preces piegādes notiek pēc pasūtītāja pieprasījuma pasūtītāja norādītajos termiņos, kas nav ilgāki par 7 (septiņām) dienām no pieprasījuma nosūtīšanas dienas, vai atbilstoši pušu parakstītam piegādes grafikam, ja tāds tiek sastādīts un kļūst par līguma sastāvdaļu.
	6. Piegādājamās preces pasūtījumus elektroniskā pasta formā vai rakstveidā uz līgumā norādītām piegādātāja adresēm veic pasūtītāja pilnvarotā persona (līguma 13.9. punkts).

II daļa

Vispārīgie noteikumi

1. Piegādājamo preču kvalitāte un derīguma termiņš
	1. Piegādātājs apņemas piegādāt piegādājamo preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā ar katras preces partijas minimālo derīguma termiņu 6 (seši) mēneši no katras piegādes brīža.
	2. Piegādātājs atbild par piegādājamās preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz pasūtītājam visus ar to neatbilstību kvalitātei saistītos tiešos zaudējumus. Piegādājamai precei jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga preces kvalitāte.
	3. Nekvalitatīvu, bojātu un pasūtījumam neatbilstošu piegādājamo preci piegādātājs apmaina pret atbilstošu 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja saskaņā ar līguma 9.2.1. punktu sagatavotās pretenzijas saņemšanas. Izdevumus, kas saistīti ar preces apmaiņu, sedz piegādātājs.
2. Piegādājamo preču piegādes un saņemšanas kārtība
	1. Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu pasūtītāja noliktavas telpās, kuras norādītas līguma 4.2.punktā, nodrošina piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādātājsir atbildīgs par piegādājamās preces transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem. Piegādātājs ir tiesīgs preces transportēšanas pakalpojumu nodot trešajai personai vai apakšuzņēmējam, tikai tādā gadījumā, ja tiek nodrošināti līgumā noteiktie piegādes noteikumi, piegādātājam, uzņemoties tajā noteikto atbildību. Apakšuzņēmēja termina definīcija ir noteikta PIL 1.pantā.
	2. Par preces nodošanu tiek sastādīti abpusēji parakstīti preces pavadzīmes – rēķini, kas apliecina to, ka pasūtījums ir izpildīts (līgumā – piegādes brīdis). Preces pavadzīmēs – rēķinos tiek fiksēts piegādātās preces nosaukums, kataloga numurs, daudzums un cena atbilstoši līguma 2. pielikumam.
	3. Ja ražotājs veic noteiktas izmaiņas un piegādātājs nespēj vairs piegādāt līguma 1. pielikumā noteikto piegādājamo preci, bet var nodrošināt konkursa specifikācijai atbilstošas ekvivalentas preces piegādi par konkursam piedāvāto vai zemāku cenu, pasūtītājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums, veikt piegādātāja piedāvātās ekvivalentās preces pārbaudi un paraugu atbilstības novērtēšanu atbilstoši konkursā noteiktajai kārtībai, un, atbilstības gadījumā, noslēgt rakstveida vienošanos par ekvivalentas preces piegādi, izdarot grozījumus līgumā.
3. Norēķinu kārtība
	1. Pušu savstarpējie norēķini ietver pasūtītāja norēķina saistības par saņemto preci, izdarot bezskaidras naudas pārskaitījumu piegādātāja norādītajā bankas norēķinu kontā.
	2. Apmaksa tiek veikta ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc preces pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas, ja puses atsevišķi nav vienojušās par samaksas termiņa pagarinājumu.
	3. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. Puses neatbild par starpbanku norēķinu termiņiem.
4. Pušu tiesības un pienākumi
	1. Piegādātājam, bez līgumā iepriekš un turpmāk minētā, ir šādi pienākumi:
		1. veikt savlaicīgu piegādājamās preces piegādi saskaņā ar līguma noteikumiem;
		2. piegādāt preci atbilstoši līguma 1. un 2. pielikumam;
		3. piegādāt preci ne dārgāk par konkursā piedāvātajām cenām visā līguma darbības laikā, izņemot līgumā paredzētos gadījumus;
		4. nekavējoties (tiklīdz tas kļuvis zināms piegādātājam) rakstiski (t.sk. elektroniski) informēt pasūtītāju, ja piegādātājs turpmāk nespēj piegādāt preci atbilstoši līguma nosacījumiem;
		5. aizstāt neatbilstošās preces ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja saskaņā ar līguma 9.2.1. punktu sagatavotās pretenzijas saņemšanas, ja piegādātājs piegādājis līgumam vai kvalitātes prasībām neatbilstošu preci un neatbilstība tiek atklāta pēc tās pieņemšanas no pasūtītāja puses;
		6. uzņemties atbildību trešo personu un pircēja priekšā par kaitējumu, kas tiem radušies sakarā ar preces kvalitātes trūkumu;
		7. saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē. Ja notiek personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņa un iesaistīti papildu apakšuzņēmēji, tad izpildītājam ir jāziņo un jāsaskaņo personāla un/vai apakšuzņēmēju piesaistīšana vai nomaiņa rakstiski ar pasūtītāju 10 (desmit) dienu laikā norādot nomaiņas iemeslus.
		8. preces piegādes laikā, atrodoties pasūtītāja telpās, ievērot darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, kā arī pasūtītāja iekšējās kārtības un citas speciālās prasības;
		9. nodrošināt piegādi ārkārtas gadījumā 48 stundu laikā, visā līguma darbības laikā. Pasūtītājam ir tiesības veikt piegādājamās preces uzglabāšanas apstākļu pārbaudes piegādātāja noliktavā, kā arī iegūt pārliecību par piegādātāja spēju izpildīt šajā punktā minētos nosacījumus.
		10. Piegādātājam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma tā norādītajā laikā sniegt informāciju un iesniegt to pamatojošos dokumentus par preces uzglabāšanas vietu, apstākļiem, temperatūras monitoringu un preces loģistikas organizāciju no ražotāja līdz pasūtītāja noliktavai.
		11. piedalīties pasūtītāja veiktajās preces piegādes un uzglabāšanas apstākļu pārbaudēs un parakstīt tā sastādītos dokumentus.
	2. Piegādātājam, bez līgumā iepriekš un turpmāk minētā, ir šādas tiesības:
		1. saņemt saistības izpildījumu par pienācīgi piegādāto preci;
		2. saņemt nokavējuma naudu, ja pasūtītājs nav savlaicīgi veicis maksājumus un puses nav vienojušās par samaksas termiņa pagarinājumu;
		3. izteikt rakstiskus iebildumus par pasūtītāja pretenzijām par preces piegādi, kvalitāti un tās uzglabāšanas apstākļu pārbaudēm.
	3. Pasūtītājam, bez līgumā iepriekš un turpmāk minētā, ir šādi pienākumi:
		1. nodrošināt savlaicīgu preces pasūtījumu piegādātājam;
		2. nodrošināt saņemtās preces pieņemšanu un pienācīgu uzglabāšanu;
		3. norēķināties par saņemto preci.
	4. Pasūtītājam, bez līgumā iepriekš un turpmāk minētā, ir šādas tiesības:
		1. atteikties pieņemt preci, ja netiek ievērotas piegādājamās preces piegādes līguma 4.2. punktā noteiktajā piegādes vietā vai 4.5. punktā noteiktajā termiņā;
		2. atteikties pieņemt līguma nosacījumiem neatbilstošu piegādājamo preci;
		3. veikt pie piegādātāja preces piegādes un uzglabāšanas apstākļu pārbaudes un sastādīt attiecīgus pārbaužu dokumentus.
	5. Nepiekrist apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no nosacījumiem:
		1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst konkursa dokumentos izvirzītajām prasībām;
		2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām;
		3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, atbilst minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
		4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
		5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro konkursa nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.
		6. pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt piegādātajam personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī līguma punkta noteikumiem.
5. Pušu atbildība
	1. Abas puses ir pilnībā savstarpēji atbildīgas par tiešajiem zaudējumiem, kurus tās nodara viena otrai ar līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
	2. Pretenziju pieteikšanas kārtība:
		1. ja, pieņemot preci, pasūtītājs atklāj tās iztrūkumu, bojājumu, neatbilstību kvalitātes prasībām vai cita veida neatbilstību līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, pasūtītājs par iztrūkuma vai neatbilstības faktu sastāda aktu, un 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta piegādātājam rakstveida pretenziju;
		2. piegādātājs 5 (piecu) dienu laikā pēc pasūtītāja pretenzijas saņemšanas aizvieto bojāto vai neatbilstošo preci ar jaunu, atbilstošu preci.
	3. Ja piegādātājs nevar piegādāt preci pasūtītajā apjomā, vai atsakās piegādāt preces par 2. pielikumā noteiktām vai zemākām cenām, piegādātājs, pēc pasūtītāja pieprasījuma, maksā pasūtītājam līgumsodu 3% apmērā no līguma kopējās summas.
	4. Par katru preces piegādes nokavēšanas gadījumu piegādātājs, pēc pasūtītāja pieprasījuma, maksā pasūtītājam nokavējuma naudu 1% apmērā par katru dienu no nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas.
	5. Par katru pieņemtās preces apmaksas nokavējumu pasūtītājs, pēc piegādātāja rakstveida pieprasījuma, maksā piegādātājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto samaksas dienu.
	6. Līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo puses no pārējo līguma saistību izpildes.
	7. Pasūtītājam piegādātāja nokavējuma gadījumā ir tiesības bezstrīdus kārtībā ieturēt no rēķinā norādītās maksājamās līguma cenas aprēķināto līgumsodu vai nokavējuma naudu.
6. Atkāpšanās no līguma un tā pārtraukšana
	1. Ja piegādātājs līguma darbības laikā atsakās vai nevar piegādāt preces par līguma 2. pielikumā noteiktajām cenām vai nevar nodrošināt to atbilstību līguma prasībām, līgums ar piegādātāju var tikt izbeigts attiecībā uz visu preču daudzumu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu septītajā dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas piegādātājam.
	2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un pārtraukt tā darbību, 7 (septiņas) darba dienas iepriekš rakstiski par to paziņojot piegādātājam arī, ja:
	3. piegādātājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;
	4. pret piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība pilnā apjomā vai daļā, kas skar līguma priekšmetu, ir apturēta;
	5. piegādātājs nepilda citus līguma nosacījumus.
7. Nepārvarama vara
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir tādi nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, kā plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce, karadarbība, un citas dabas parādības,un no pusēm neatkarīgi apstākļi, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc līguma noslēgšanas un to iestāšanos neviena no pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.
	2. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai no pusēm ir tiesības izbeigt līgumu un neuzņemties par to nekādu atbildību, ar noteikumu, ka otra puse tiek informēta par līguma izbeigšanu 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Par pietiekamu apstiprinājumu nepārvaramas varas apstākļiem ir dokuments, kuru ir izdevusi kompetenta valsts iestāde.
	3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, piemēram, degvielas, elektroenerģijas, gāzes un citu cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski, tajā skaitā piegādātāja darījumu partneru, piegādājamo preču ražotāja, darbība/bezdarbība.
8. Citi nosacījumi
	1. Visi līguma grozījumi, vienošanās par tā pārtraukšanu un citas vienošanās, kas saistītas ar līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti tikai rakstveidā un, pēc abpusējas parakstīšanas, tiek pievienoti līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
	2. Līgumā ir iespējami grozījumi, kas var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma aspektiem.
	3. Jautājumos, kuri nav atrunāti līgumā, puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem.
	4. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma līguma noteikumu izpildes gaitā.
	5. Pušu domstarpības, kas saistītas ar līguma izpildi, tiek risinātas pārrunu un vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski. Gadījumā, ja puses nevar vienoties, tad strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Strīda izskatīšanā puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	6. Ja Līguma darbības laikā notiek kādas no pusēm reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
	7. Piegādātājam nav tiesību nodot līguma saistību izpildi trešajai personai bez pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
	8. Juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā pušu pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot par to otrai pusei.
	9. Pušu pilnvarotie pārstāvji:
		1. no pasūtītāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
		2. no piegādātāja puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	10. Līgums sastādīts latviešu valodāuz 6 (sešām) lapām ar pielikumiem uz \_\_ (trīs) lapām divos identiskos eksemplāros. Parakstot līgumu puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušās ar līguma tekstu un piekrīt tā saturam. Līguma viens eksemplārs glabājas pie piegādātāja, otrs pie pasūtītāja. Līguma preambulai un līguma nodaļām ir juridisks spēks. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
	11. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
		1. 1. pielikums - „Tehniskā specifikācija”;
		2. 2. pielikums - „Finanšu piedāvājums”.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:Valsts asinsdonoru centrsVNM kods 90000013926Sēlpils iela 9, Rīga, LV – 1007Valsts kasekods TRELLV22konts Nr. LV20TREL2290567004000tālrunis: +371 67471472e-pasta adrese: vadc@vadc.gov.lv\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Egita Polez.v. | Piegādātājs:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z.v. |

1. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. [↑](#footnote-ref-3)